## 哈尔滨工业大学（深圳）深圳集装箱模块式房屋创意工程实验室集装箱房保温隔热测试系统招标公告

一、项目简介

- 项目名称：哈尔滨工业大学（深圳）深圳集装箱模块式房屋创意工程实验室集装箱房保温隔热测试系统项目

- 项目采购控制金额：本项目财政控制金额为人民币2.7万元。

- 项目实施地址：哈尔滨工业大学（深圳）

- 项目公示日期：2018年10月1日起至2018年10月11日止（北京时间）。

二、投标人资格及投标文件的组成

1．投标人的资格条件：

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法经营的独立法人机构，且在深圳市政府采购中心登记并注册，具备所投货物的相关经营范围，必须提供营业执照复印件（加盖公章）；

- 投标人在深圳地区有售后服务机构，及相应的售后服务措施，以提供的工商注册证明或办公租赁合同为准；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，要求作出书面承诺；

- 本项目不接受联合体投标。

2．投标文件的组成：采购清单、报价清单及汇总表、综合评分表等。

三、开标、评标、定标事宜

- 接收投标文件时间：2018年10月7日至2018年10月11日17时（北京时间）；

- 截标时间：2018年10月11日17时（北京时间）前密封包装(两份，一正一副)送至哈尔滨工业大学（深圳）E栋302O室，逾期送达或不符合投标规定的投标文件恕不接受；

- 开标时间及开标地点：2018年10月12日9时30分（北京时间）哈尔滨工业大学（深圳）E栋302O室。

- 接收人及联系电话：查晓雄 0755-26033968，宁甲乾 18575505730

- 评标方法：综合评分法

四、其他要求：

投标人领取了招标文件后不参加投标的，请在开标前3日以书面形式通知招标机构。若该项目因不足三家而导致重新招标，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

为本项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）不能参加该项目投标。

- 项目内容

- 供货需求

| 货物名称 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- |
| 集装箱房保温隔热测试系统 | 1 | 合同签订日起一年 |

- 技术规格

2.1、一般参数

红外分辨率：320 x 240像素

MSX分辨率：320 x 240像素

热灵敏度：0.06℃

图像模式：MSX红外图像、红外图像、画中画、热图像融合、数码相机

多波段动态成像(MSX) :带可见光图像细节增强的红外图像

具备颜色报警功能

2.2、成像性能

视场角（FOV）/ 最近对焦距离：45°x 34°/ 0.5m

波长范围：7.5–13μm

图像帧率：9 Hz

调焦：免调焦

Wi-Fi:端对端或网络

焦平面阵列（FPA）：非制冷微量热型探测器

2.3、图像显示

显示屏：320 x 240彩色液晶屏

图像调节：自动调节 / 锁定图像

2.4、测量

对象温度范围：-20℃至+250℃

精度：±2℃或读数的±2%，环境温度10℃-35℃，对象温度+0℃以上

测量分析

点测温；区域测温:中心点;输入框，包含最小值/最大值

发射率校正：0.1-1.0可调

发射率表：预定义材料的发射率表

反射表象温度校正：自动，基于反射温度输入值

2.5、图像存储

图像存储模式：同步存储红外图像、可视图像和MSX成像图像

文件格式：标准JPEG–包含14位测量数据

2.6、数据通信接口

接口：微型USB接口，数据可在PC和Mac设备之间传输

2.7、电源

电池类型：可充电锂离子电池

电池工作时间：在+25℃环境温度和一般应用中约使用4小时

充电系统：电池内置于热像仪中充电，或使用专用充电器

电源管理：自动关机

2.8、环境参数

工作温度范围：-15℃- +50℃

存放温度范围：-40℃- +70℃

湿度：IEC 60068-2-30/24h，95%相对湿度

- 资质要求

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法经营的独立法人机构，且在深圳市政府采购中心登记并注册，具备所投货物的相关经营范围，必须提供营业执照复印件（加盖公章）；

- 投标人在深圳地区有售后服务机构，及相应的售后服务措施，以提供的工商注册证明或办公租赁合同为准；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，要求作出书面承诺；

- 本项目不接受联合体投标。

- 投标报价

投标报价为：包括质保服务及税金等所有内容的全部报价。

投标货币：人民币报价。

- 付款方式要求：（仅供参考，以签订合同时为准）

合同签订之日起甲方收到乙方中标人开具的发票后五个工作日内，由甲方向乙方（中标公司）支付合同金额。

- 合同的签定及履行：

乙方（中标方）接到中标通知后5天内与甲方签定合同。“招标书”和“投标书”作为合同文本不可分割的一部分，一并装订提交。

招标文件中投标人未作声明的内容，均被视为投标方已完全接受，一旦中标即作为双方签订合同的依据，不得以任何理由提出异议。

甲方将对中标人的办公场所进行实地考察，对投标时提供的资料、证件等信息进行核实，如发现造假行为，将其作废标处理，追回项目经费，并追究相关责任。

附表：评分标准

| 类别 | 评分项目 | 权重 | 评分参考及范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （总分40分） | 注册资金 | 4 | 按投标人企业注册资金比较： 1.注册资金≥200万的投标人，得100% 2.投标人注册资金＜200万元得分公式：得分=投标人注册资金/200万×100% 3.不满足或未提供有效证明文件，得0分。 （投标人需提供营业执照复印件加盖投标人公章，不满足或未提供有效证明文件的，不得分。如已更换新版营业执照，需提供商事主体临时信息平台（http://www.szcredit.com.cn/）中相关备案情况截图加盖公章） |
|  | 同类项目 业绩 | 10 | 投标人需提供近三年（2012年7月至今）完成的同类项目业绩，每提供1个得2分，此项最高得10分。（以提供合同关键页或中标通知书复印件加盖投标人公章为准） |
|  | 售后服务机构 | 10 | 投标人在深圳市有售后服务机构的，得10分；在广东有售后服务机构的，得5分；其余不得分。（以提供营业执照或房屋租赁合同或房产证复印件加盖投标人公章为准）。 |
|  | 产品知名度 | 10 | 根据响应情况进行横向比较，优得10分，良得6-8分，中得4分，差得1分。 |
|  | 质保期 | 6 | 所投产品质保期为1年的得3分，每增加一年得3分，最高分得6分。 |
| 技术部分 （总分30分） | 对技术规格 响应程度 | 20 | 全部符合得20分，其中条款每偏离一项扣4分，直至0分。 |
|  | 设备整体的功能、性能及使用效果 | 5 | 根据响应情况进行横向比较，优得5分，良得3-4分，中得2分，差得1分。 |
|  | 设备的质量可靠性（稳定性、故障率、使用年限等） | 5 | 根据响应情况进行横向比较，优得5分，良得3-4分，中得2分，差得1分。 |
| 价格部分 （总分30分） | 满足招标文件要求且投标最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 30价得分=（评标基准价/投标报价）* 30 |  |  |